Laboratórna úloha 2:

Analýza a rozpoznávanie  farebných stôp na textile Ramanovov spektroskopiou

Cieľom tejto laboratórnej úlohy je oboznámiť študentov s možnosťami Ramanovej spektroskopie pri skúmaní farebných stôp na textile a zisťovaní zhody medzi nimi.

### Úlohy

- Namerajte spektrá všetkých farieb na bielej látke č.2, všetky látky merajte v rozsahu 600-1700cm-1 v režime Static scan.

- Namerajte Ramanove spektrum vzorky na bielej látke č.1, porovnajte ju s nameranými spektrami z úlohy 1 a zistite o aké farbivo sa jedná.

- Na základe nameraných spektier, identifikujte 3 zadané vzorky na základe databáze.

- Namerajte vzorku na bielej látke č.1, porovnajte ju s nameranými spektrami z úlohy 1 a zistite o aké farbivo sa jedná.

- Popíšte postup merania a výber nástrojov na úpravu pri všetkých meraniach.

- Vypracujte protokol z laboratórnej úlohy obsahujúci všetky body zadania.

Teoretická Príprava

Ramanov jav:

Monochromatické svetlo laseru sa po dopade na materiál rozptyľuje. Väčšina žiarenia sa rozptýli s nezmenenou vlnovou dĺžkou (Rayleighovo rozptýlené svetlo). Nepatrné množstvo svetla, asi 1 diel z 10 miliónov, sa rozptýli s mierne odlišnou vlnovou dĺžkou (Ramanove rozptýlené svetlo). Práve táto drobná časť je podstatná pre vznik Ramanovho spektra, ktoré odráža molekulárnu štruktúru študovaného materiálu.

Obr.1. Schéma Ramanovho efektu

## Popis využitého softwaru

Ramanov spektrometer, využíva software WiRE 3.2. Tento software je veľmi prehľadný, intuitívny a celkovo sa s ním dobre pracuje. Ukážka s popisom najdôležitejších častí je na Obr. 2.

Obr. 2. Hlavná obrazovka WIRE 3.2

- Spustenie merania.

- Nastavenie parametrov merania

- Zobrazenie polohy píkov (peak pick)

- Odčítavanie spektier (data arithmetic)

- Aproximácia grafu (substract baseline)

- Namerané spektrá

- Kamera na vzorku

- Namerané data

### Nastavenie parametrov merania

Pri každom meraní sa musia nastaviť parametre, ako sú rozsah spektra, čas merania, počet opakovaní merania a výkon laseru. Software umožňuje viac nastavení, pre účely laboratórnej úlohy sú dostačujúce tieto zmienené. Parametre sa nastavujú podľa meraného materiálu za účelom získať čo najzreteľnejšie s minimálnym podielom šumu a čo najväčším potlačením prípadnej luminiscencie vzorky.

Na Obr. 3 je zobrazené nastavenie rozsahu spektra. Keď je zvolený režim  statického  skenovania, ako v tomto prípade, je nutné nastaviť požadovaný stred spektra. Pri rozšírenom (extended) meraní sa meria celé spektrum (od 0 do 3200 cm-1), čo má ale za následok dlhšie meranie.

Obr. 3. Nastavenie dĺžky spektra

Na Obr. 4 je príklad extended merania vzorky cukru.

Obr. 4. Príklad rozšíreného merania

Obr. 5. Nastavenie dĺžky merania, počet opakovaní a výkon laseru

Na Obr. 5 je nastavenie dĺžky merania (Exposure time) v sekundách, počet opakovaní (Accomulations) a výkon laseru (Laser power) v percentách. Zmenou dĺžky merania sa môže znížiť luminiscenciu, ale predlžuje sa trvanie merania. Počet opakovaní zlepšuje výsledné spektrum – signál oproti šumu, na základe priemeru opakovaných meraní. Výkon laseru sa nastavuje podľa toho, aký materiál skúmame. Na materiály s väčšou fluorescenciou sa oplatí použiť nižší výkon, ako na materiály, ktoré majú luminiscenciu nižšiu.

### Zobrazenie polohy píkov (Peak pick)

Peak pick je nástroj na úpravu výsledných spektier. Zobrazí presné polohy píkov v spektre, čo uľahčuje porovnávanie spektier, ako aj identifikáciu materiálu.

Obr. 6. Príklad spektra s využitím Peak pick

### Odčítavanie spektier (data arithmetic)

V prípade že potrebujeme odčítať spektrá, sa využíva nástroj Data arithmetic. Používa sa napríklad v prípade nameraných vzorkou cez obal.

Obr. 7. Príklad nastavenia data arithmetic

Pri použití tohto nástroja si zvolíme spektrum od ktorého chceme odčítať ako aktívne (označené červenou farbou). Klikneme na ikonu s nástrojom a vyplníme podľa Obr č.7.

Niektoré látky, ako napríklad liečivá majú intenzitu takú silnú, že spektrum obalu nie je vôbec viditeľné.

### Aproximácia grafu (subtract baseline)

Pri meraní niektorých vzorkou môže nastať situácia, keď vďaka luminiscencii alebo iným rušivým vplyvom je baseline spektra nesymetrická, posunuté na osi y. Tento nedostatok sa dá odstrániť použitím nástroja Subtract baseline. Nastavením potrebných bodov na spektre a následným využitím lineárneho alebo polynomiálneho prispôsobenia sa spektrum preloží krivkou a „vyrovná“.

Obr. 8. Príklad využitia nástroja subtract baseline

### Vyhľadávanie spektier v databázy SpectralID

Spektrum, ktoré má byť porovnávané s databázou musí byť uložené vo formáte .spc. Na hlavnej obrazovke programu SpectralID musí byť ako prvá načítaná správna databáza. Databáza vytvorená pre túto laboratórnu úlohu má názov Laboratorní úlohy 1. Nastavenie databázy sa prevedie kliknutím na záložku Tools – Choose libraries. Načítanie neznámeho spektra ktoré má byť porovnané s databázou uskutočníte kliknutím na File – Open unknown – v záložke Files of group vyberiete Raman a následne vyberiete požadované spektrum. Porovnávanie sa uskutoční kliknutím na Search – Spectrum search.

Vypracovanie